รายละเอียดเครื่องชั่งไฟฟ้า (Semi-micro Analytical Balance) รุ่น AP135W

ยี่ห้อ Shimadzu  ผลิตภัณฑ์ประเทศญี่ปุ่น

- เครื่องชั่งไฟฟ้า สำหรับวิเคราะห์แบบชั่งด้านบนชนิดอ่านละเอียด (Semi-micro Analytical Balances)ที่ใช้เทคโนโลยีโหลดเซลล์แบบ UniBloc

- มีระบบควบคุมการประมวลผลแบบ AP-i System (Intelligent-Advanced Processing System)

- สามารถชั่งน้ำหนักได้สูงสุด 135 กรัม

- ความละเอียดในการอ่านค่า 0.01 มิลลิกรัม หรือ 0.00001 กรัม

- มีค่าเบี่ยงเบนของผลการชั่งจากน้ำหนักที่ถูกต้อง (Linearity) ± 0.1 mg

- มีความผิดพลาดจากการชั่งน้ำหนักซ้ำ (Repeatability) ≤ 0.05 mg

- มีค่าสัมประสิทธิ์ของการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ (Sensitivity stability against Temperature) ± 2 ppm/◦C ในช่วง 10◦C-30◦C

- ให้ค่าตอบสนอง (Response Time) รวดเร็วที่ 2.0 วินาที

- หน้าจอแสดงผลเป็นแบบ Organic electroluminescence display (OELD) ทำให้ง่ายต่อการอ่านค่าทำให้ง่ายต่อการอ่านค่าในแต่ละมุมมอง โดยสามารถมองได้ถึง ±85°

- จานชั่งมีขนาดมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 91 มิลลิเมตร

- มีช่องเสียบ USB  สำหรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์เสริม เช่น USB Device, Key board, เป็นต้น

- มีระบบการปรับน้ำหนักโดยใช้ลูกตุ้มน้ำหนักภายในเครื่อง (Built-in Calibration Weight)และสามารถใช้ตุ้มน้ำหนักมาตรฐานภายนอก สำหรับการปรับค่ามาตรฐานของเครื่องได้ (Calibration with External Weight)

- มีฟังค์ชั่น PSC (Perfect Self Calibration) ที่ช่วยในการคาลิเบรทค่ามาตรฐานในกรณีที่อุณหภูมิของตัวอย่างที่วัดมีค่าที่สูงหรือต่ำกว่าอุณหภูมิห้อง เพื่อให้อ่านค่าได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ

- มีระบบ Clock-Cal ที่ผู้ใช้สามารถตั้งเวลาได้วันละ 3 รอบเพื่อให้เครื่องทำการปรับค่ามาตรฐานโดยอัตโนมัติ

- มีฟังค์ชั่น Piece Counting สำหรับการชั่งแบบนับชิ้นตัวอย่าง และฟังค์ชั่นการแปลงหน่วยเป็นเปอร์เซ็นต์หรือกะรัตได้

- มีฟังค์ชั่นป้องกันความปลดภัยโดยการตั้งค่ารหัสผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน

- มีฟังค์ชั่น recipe compounding ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถปฏิบัติหน้าจอในการผสมสาร

- มีฟังค์ชั่น Buffer solution preparation เป็นฟังก์ชั่นช่วยในการเตรียมสารละลายบัฟเฟอร์ โดยไม่ต้องคำนวณเอง

- มีฟังค์ชั่น Lab solution เป็นระบบวิเคราะห์ข้อมูลเครือข่ายของซอฟแวร์ Lab Solutions เพื่อส่งถ่ายข้อมูลน้ำหนักไปยังเครื่องมือวิเคราะห์

- มีฟังค์ชั่น Sample Preparation สำหรับการเตรียมตัวอย่างที่มีความเข้มข้นต่างๆ โดยไม่ต้องคำนวณเอง

- สามารถวัดค่าความถ่วงจำเพาะหรือความหนาแน่นของตัวอย่างได้ โดยใช้ SMK-601 specific gravity kit (เป็นอุปกรณ์เสริม) โดยซอฟท์แวร์สำหรับการวัดค่าความถ่วงจำเพาะได้ติดตั้งอยู่ในเครื่องชั่งแล้ว

- ตัวจานชั่งมีหลากรูปแบบให้เลือกใช้งานตามความเหมาะสมของการที่ทำการชั่ง (อุปกรณ์เสริม)

- ตัวเครื่องมีฟังค์ชั่น Windows Direct โดยผู้ใช้สามารถโอนถ่ายข้อมูลลงบนคอมพิวเตอร์ได้โดยตรงเมื่อมีการเชื่อมต่อผ่านสาย RS-232C Cable หรือช่อง USB (เป็นอุปกรณ์เสริม)

- สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์ผล (รุ่น EP-100 หรือ EP-110 ซึ่งเป็นอุปกรณ์เสริม) เพื่อพิมพ์ผลค่าน้ำหนักหรือผลในการปรับค่ามาตรฐานได้โดยอัตโนมัติ ตามมาตรฐาน GLP/GMP/ISO9000

- ตัวเครื่องทำจากอลูมิเนียม ( Aluminum die-cast housing) จึงมีความแข็งแรงทนต่อสารเคมีและทำความสะอาดง่าย

- ขนาดของเครื่องชั่ง (กว้าง) 212 มม. x (ลึก) 4110 มม. x (สูง) 345 มม.

- สามารถใช้งานได้ที่อุณหภูมิ 5 - 40°C

- ใช้ไฟฟ้า 220 โวลท์ 50 ไซเคิล โดยใช้ Adapter

- เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001

- รับประกันคุณภาพ 2 ปี

- ผลิตภัณฑ์ประเทศญี่ปุ่น