รายละเอียดเครื่องชั่งไฟฟ้า (Analytical Balance) รุ่น AP224X

ยี่ห้อ Shimadzu  ผลิตภัณฑ์ประเทศญี่ปุ่น

- เครื่องชั่งไฟฟ้า สำหรับวิเคราะห์แบบชั่งด้านบนชนิดอ่านละเอียด (Analytical Balance) ที่ใช้เทคโนโลยีโหลดเซลล์แบบ UniBloc

- มีระบบควบคุมการประมวลผลแบบ AP-i System (Intelligent-Advanced Processing System)

- สามารถปรับค่าความอ่านละเอียดได้ที่ 0.1 มิลลิกรัม

- สามารถชั่งน้ำหนักได้สูงสุด 220 กรัม

- ความละเอียดในการอ่านค่าได้ 0.1 มิลลิกรัม หรือ 0.0001 กรัม

- มีค่าเบี่ยงเบนของผลการชั่งจากน้ำหนักที่ถูกต้อง (Linearity) ± 0.2 มิลลิกรัม

- มีความผิดพลาดจากการชั่งน้ำหนักซ้ำ (Repeatability) ≤ 0.1 มิลลิกรัม

- หน้าจอแสดงผลเป็นแบบ Organic electroluminescence display (OELD) ทำให้ง่ายต่อการอ่านค่าในแต่ละมุมมอง โดยสามารถมองได้ถึง ±85°

- มีค่าความสัมประสิทธิ์ของการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ (Sensitivity Stability Temperature Coefficient) ± 2 ppm/◦C ในช่วง 10◦C-30◦C

- ให้ค่า Response Time (typical) 2.0 วินาที

- จานชั่งทำจากวัสดุที่ป้องกันการเกิดสนิม มีขนาดมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 91 มิลลิเมตร

- มีระบบสามารถปรับเครื่องให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของสถานที่ติดตั้งเครื่องชั่ง (Smart Setting)

- มีช่องเสียบสำหรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์เสริม ช่อง USB Device, RS-232C, เป็นต้น

- ระบบการปรับน้ำหนักโดยใช้ลูกตุ้มน้ำหนักภายในเครื่อง (Built-in Calibration Weight)และสามารถใช้ตุ้มน้ำหนักมาตรฐานภายนอก สำหรับการปรับค่ามาตรฐานของเครื่องได้ (Calibration with External Weight)

- มีฟังค์ชั่น PSC (Perfect Self Calibration) ที่ช่วยในการคาลิเบรทค่ามาตรฐานในกรณีที่อุณหภูมิของตัวอย่างที่วัดมีค่าที่สูงหรือต่ำกว่าอุณหภูมิห้อง เพื่อให้อ่านค่าได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ

- มีระบบ Clock-Cal ที่ผู้ใช้สามารถตั้งเวลาได้วันละ 3 รอบเพื่อให้เครื่องทำการปรับค่ามาตรฐานโดยอัตโนมัติ

- มีฟังค์ชั่น Piece Counting สำหรับการชั่งแบบนับชิ้นตัวอย่าง และฟังค์ชั่นการแปลงหน่วยเป็นเปอร์เซ็นต์หรือกะรัตได้

- มีฟังค์ชั่นป้องกันความปลดภัยโดยการตั้งค่ารหัสผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน

- สามารถวัดค่าความถ่วงจำเพาะหรือความหนาแน่นของตัวอย่างได้ โดยใช้ SMK-601 specific gravity kit (เป็นอุปกรณ์เสริม) โดยซอฟท์แวร์สำหรับการวัดค่าความถ่วงจำเพาะได้ติดตั้งอยู่ในเครื่องชั่งแล้ว

- ตัวเครื่องมีฟังค์ชั่น Windows Direct โดยผู้ใช้สามารถโอนถ่ายข้อมูลลงบนคอมพิวเตอร์ได้โดยตรงเมื่อมีการเชื่อมต่อผ่านสาย RS-232C Cable หรือช่อง USB (เป็นอุปกรณ์เสริม)

- สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์ผล (รุ่น EP-100 หรือ EP-110 ซึ่งเป็นอุปกรณ์เสริม) เพื่อพิมพ์ผลค่าน้ำหนักหรือผลในการปรับค่ามาตรฐานได้โดยอัตโนมัติ ตามมาตรฐาน GLP/GMP/ISO9000

- ตัวเครื่องทำจากอลูมิเนียม ( Aluminum die-cast housing) จึงมีความแข็งแรงทนต่อสารเคมีและทำความสะอาดง่าย

- ขนาดของเครื่องชั่ง (กว้าง) 212 มม. x (ลึก) 4110 มม. x (สูง) 345 มม.

- สามารถใช้งานได้ที่อุณหภูมิ 5 - 40°C

- ใช้ไฟฟ้า 220 โวลท์ 50 ไซเคิล โดยใช้ Adapter

- เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001

- รับประกันคุณภาพ 2 ปี

- ผลิตภัณฑ์ประเทศญี่ปุ่น