รายละเอียดเครื่องชั่งไฟฟ้า (Analytical Balance) รุ่น AUY220

ยี่ห้อ Shimadzu  ผลิตภัณฑ์ประเทศญี่ปุ่น

- เครื่องชั่งไฟฟ้า สำหรับวิเคราะห์แบบชั่งด้านบนชนิดอ่านละเอียด (Analytical Balances)ที่ใช้เทคโนโลยีแบบ UniBloc

- สามารถชั่งน้ำหนักได้สูงสุด 220 กรัม

- ความละเอียดในการอ่านค่า 0.1 มิลลิกรัม หรือ 0.0001 กรัม

- มีค่าเบี่ยงเบนของผลการชั่งจากน้ำหนักที่ถูกต้อง (Linearity) ± 0.2 mg

- มีความผิดพลาดจากการชั่งน้ำหนักซ้ำ (Repeatability) ≤ 0.1 mg

- มีค่าความสัมประสิทธิ์ของการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ (Temperature Coefficient Sensitivity) ± 2 ppm/◦C ในช่วง 10◦C-30◦C

- ให้ค่า Response Time (typical) 3.0 วินาที

- จานชั่งมีขนาดมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 80 มิลลิเมตร

- มีฟังค์ชั่น Piece Counting สำหรับการชั่งแบบนับชิ้นตัวอย่าง และฟังค์ชั่นการแปลงหน่วยเป็นเปอร์เซนต์หรือกะรัตได้

- สามารถวัดค่าความถ่วงจำเพาะหรือความหนาแน่นของตัวอย่างได้ โดยใช้ SMK-401 specific gravity kit (เป็นอุปกรณ์เสริม) โดยซอฟท์แวร์สำหรับการวัดค่าความถ่วงจำเพาะได้ติดตั้งอยู่ในเครื่องชั่งแล้ว

- ตัวเครื่องมีฟังค์ชั่น WindowsDirect โดยผู้ใช้สามารถโอนถ่ายข้อมูลลงบนคอมพิวเตอร์ได้โดยตรงเมื่อมีการเชื่อมต่อผ่านสาย RS-232C Cable (เป็นอุปกรณ์เสริม)

- สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์ผล (รุ่น EP-80 หรือ EP-90 ซึ่งเป็นอุปกรณ์เสริม) เพื่อพิมพ์ผลค่าน้ำหนักหรือผลในการปรับค่ามาตรฐานได้โดยอัตโนมัติ ตามมาตรฐาน GLP/GMP/ISO9000

- ตัวเครื่องทำจากอลูมิเนียม ( Aluminum die-cast housing) จึงมีความแข็งแรงและทำความสะอาดง่าย

- ขนาดของเครื่องชั่ง (กว้าง) 220 มม. x (ลึก) 330 มม. x (สูง) 310 มม.

- สามารถใช้งานได้ที่อุณหภูมิ 5 - 40°C

- ใช้ไฟฟ้า 220 โวลท์ 50 ไซเคิล โดยใช้ Adapter

- เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001

- รับประกันคุณภาพ 2 ปี

- ผลิตภัณฑ์ประเทศญี่ปุ่น