เครื่องสเปคโตรโฟโตมิเตอร์ชนิดยูวี-วิสิเบิล แบบลำแสงคู่  รุ่น UV 1800

(UV-VIS Spectrophotometer model UV 1800)

- เป็นเครื่องสำหรับวิเคราะห์ปริมาณสารโดยวัดการดูดกลืนแสงในช่วง UV และ Visible แบบลำแสงคู่ (Double Beam) ซึ่งควบคุมและประมวลผลด้วยตัวเครื่องเองหรือควบคุมผ่านคอมพิวเตอร์ได้

- แหล่งกำเนิดแสง (Light source)  เป็นหลอด Deuterium (D2) และ Halogen (WI)

- ตัวตรวจจับสัญญาณ (Dector) เป็นชนิด Silicon photodiode

- สามารถวัดค่าการดูดกลืนได้ในช่วงความยาวคลื่นตั้งแต่ 190 ถึง 1100 นาโนเมตร

- ระบบการแยกแสง (Monochromator) แบบ Blazed Holographic Grating in Czerny-Turner

- มีค่าความแม่นของความยาวคลื่น (Wavelength Accuracy) ทั้งช่วง ผิดพลาดไม่เกิน ± 0.3 นาโนเมตร และผิดพลาดไม่เกิน ±0.1 nm ที่ความยาวคลื่นสูงสุดที่ 656.1 นาโนเมตร ของหลอด D2

- มีค่าความเที่ยงของความยาวคลื่น (Wavelength Repeatability) ผิดพลาดไม่เกิน  ± 0.1 นาโนเมตร

- สามารถเลือกปรับขนาดความกว้างของช่องแสง (Spectral bandwidth) เพิ่มขึ้นได้ทีล่ะ 0.1 นาโนเมตร และสามารถปรับความระเอียดได้ถึง 1 นาโนเมตร

- มีช่วงของการวัดค่าแสง (Photometric Rang) ดังนี้
9.1 .ให้ค่าการดูดกลืนแสง (Absorbance)  -4 ถึง 4  Abs
9.2 ให้ค่าการส่องผ่านของแสง (Transmittance) 0% ถึง 400%

- สามารถแสดงผลวิเคราะห์และกราฟด้วยจอภาพแบบ LCD

- ค่าความถูกต้องในการวัดแสง (Photometric accuracy) ผิดพลาดไม่เกิน 0.002 Abs ที่ Abs =0.5, ±0.004 Abs ที่ Abs =1.0 และผิดพลาดไม่เกิน 0.006 Abs ที่ Abs =2.0

- ค่าความแม่นยำในการวัดแสงซ้ำ (Photometric repeatability) ผิดพลาดไม่เกิน ±0.001 Abs ที่ Abs =0.5, ±0.001 Abs ที่ Abs =1.0 Abs และผิดพลาดไม่เกิน ± 0.003 ที่ Abs =2.0

- ค่าสัญญาณรบกวน (Noise level) ต่ำกว่า 0.00005 Abs ที่ 700 nm

- ค่าความเรียบของเส้นฐาน (Baseline flatness) ต่ำกว่า 0.0003 Abs/Hr. ที่ 700 นาโนเมตร หลังจากทำการเปิดเครื่อง 1ชั่วโมง

- การเปลี่ยนแปลงของค่าการดูดกลืนแสง (Baseline Stability) ต่ำกว่า 0.0006 Abs ที่ช่วง 1,100 - 190 นาโนเมตร หลังจากทำการเปิดเครื่อง 1 ชั่วโมง

- ค่าของแสงรบกวน (stray light) ต่ำกว่า 0.02% ที่ 220, 340 นาโนเมตร และต่ำกว่า 1.0% ที่ 198 นาโนเมตร

- สามารเลือกปรับตั้งความเร็วในการสแกนความยาวคลื่นตั้งแต่ 2 - 3,000 nm/min

- มีช่องใส่เซลล์ 2 ช่อง ได้แก่ ช่องใส่ตัวอย่างและช่องใส่ Reference  มีขนาด 110(W) x 250(D) x 115(H) mm. และสามรถปรับเปลี่ยนช่องใส่เซลล์ได้ แบบต่างๆ อาทิเช่น Film Holder, Four-cell Sample compartment Unit, Multi-cell

- มีโหมดการใช้งานได้ถึง 7 โหมด ดังนี้คือ
9.1 Photometric Mode
9.2 Spectrum  Mode
9.3 Quantitation Mode
9.4 Kinetics Mode
9.5 Time Scan Mode
9.6 Multi-Component Quatitation Mode
9.7 Biomethod Mode

- สามารถจัดเก็บข้องมูลลงในตัวเครื่องได้ หรือ เก็บใน USB Memory ได้โดยตรง

- มีอุปกรณ์ประกอบ ดังนี้
12.1 Cell หรือ Cuvette ชนิดควอทซ์ ความกว้าง 10 มิลลิเมตรจำนวน 1 คู่

- ใช้ไฟฟ้า 220 โวลท์ 50 เฮิร์ท ได้

- ผลิตภัณฑ์ประเทศญี่ปุ่น

- รับประกันคุณภาพ 2 ปี